|  |  | ООО «ЭКОТЕСТ» ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ «ОКСИ 1Д» #### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭП 406233.011.РЭ |
| --- | --- | --- |

|  |  | Руководство по эксплуатации содержит назначение, характеристики, описание принципа действия, устройства и работы, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации измерителя дифференциального давления «ОКСИ 1Д» (в дальнейшем – измерителя). |
| --- | --- | --- |
| 9 |  | 2 |

| 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Измеритель предназначен для измерения избыточного давления, вакуума, дифференциального давления воздуха или других неагрессивных и невзрывоопасных газов при технологическом и экологическом контроле выбросов различных производств, контроле вентиляции и т.п. Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха от 15 до 25 ºС; - относительная влажность от 30 до 80 %. # 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ## 1 Диапазон измерения, ______ от _______ до _______ 2 Приведенная погрешность, % 0,5 3 Вариация показаний, %, не более 0,5 4 Чувствительность, Па 1 5 Быстродействие, с 2 6 Питание от батарей (Lithium CR2032) 2шт. по3V 7 Время беcпрерывной работы, ч не менее 200 На измерителе нанесена следующая маркировка: - товарный знак предприятия-изготовителя; - порядковый номер измерителя по системе нумерации, принятой на предприятии-изготовителе; - диапазон измерения с указанием единиц измерения и погрешность; - дата изготовления. Измеритель имеет индикацию разряда батареи питания (слева на индикаторе). |  | 11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ Измеритель дифференциального давления «ОКСИ 1Д» зав № __________ соответствует ЭП 406233.011.РЭ «Измеритель дифференциального давления ОКСИ 1Д. Руководство по эксплуатации» и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ___________ Ответственный за выпуск ____________ _____________ Подпись ФИО Дата упаковки ___________ Ответственный за упаковку ____________ _____________ Подпись ФИО |
| --- | --- | --- |
| 3 | 8 |  |
| 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ Измеритель следует хранить в сухом отапливаемом помещении в упаковочной коробке. При долгосрочном хранении следует проводить заряд аккумуляторных батарей не реже одного раза в 4 месяца во избежании повреждения энергоносителя. Измерители в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, а также почтовыми посылками (с массой груза до 10 кг). 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «Экотест» гарантирует безотказную работу измерителя в течение 2 лет со дня отгрузки при условии соблюдения потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации. Межповерочный интервал – не более 1 года. Гарантийный ремонт производится ООО «Экотест» по адресу: 61052г. Харьков, ул. Краснооктябрьская 5, к. 20А тел.:7-51-84-80, 751-84-81. Претензии к измерителям дифференциального давления, подвергшимся ремонту частными лицами или организациями, не уполномоченными на это ООО «Экотест» не принимает. |  | ### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В комплект поставки входят: 1 Измеритель дифференциального давления, шт. 1 2 Чехол, шт. 1 3 Коробка упаковочная картонная, шт. 1 4 Руководство по эксплуатации, шт. 1 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 1 Запрещается установка, обслуживание и ремонт измерителя без ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации. 2 Присоединение и отсоединение измерителя от магистрали, в которой производится измерение давления газа, должно производится после закрытия вентиля на линии перед измерителем. Отсоединение измерителя должно производиться после сброса давления в измерителе до атмосферного. 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - Проверка целостности шлангов, соединяющих прибор с объектом. - Замена датчиков производится на предприятии-изготовителе. - Замена батареи на неработающем приборе производится по мере необходимости. - Следить за состоянием клем на батарее, не допускать их окисления. |
| 7 | 4 |  |

| 6 УСТРОЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЯ Принцип работы измерителя заключается в преобразовании измеряемого давления в электрический сигнал, который подается на микропроцессор, а далее на цифровой индикатор, на котором отображается числовое значение измеренного давления. В измерителе можно функционально выделить два блока: измерительный блок и электронный блок. Измеряемое давление подается в камеру измерительного блока и линейно преобразуется в деформацию чувствительного элемента и изменение электрического сопротивления тензорезисторов. Электронный блок преобразует изменение сопротивления в токовый сигнал, который подается на микропроцессор. С выходов микропроцессора сигнал подается на светодиоды цифрового индикатора, на котором отображается числовое значение измеренного давления в мм. Конструкция измерителя исключает несанкционированный доступ к электронному блоку, для чего предусмотрено пломбирование. 7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ Расположить измеритель в положении, в котором будет производиться измерение давления (вертикально, горизонтально). Соединительные трубки от места отбора давления к измерителю следует проложить по кратчайшему расстоянию, однако длина их должна быть достаточной для того, чтобы температура газа, поступающего в датчик, не отличалась от температуры окружающего воздуха. Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх к измерителю. Если возможно, при измерении давления газа в нижних точках линии – установить отстойные сосуды для сбора конденсата. Включение измерителя осуществляется нажатием кнопки «Вкл/Выкл», расположенной на лицевой стороне прибора (см. рис.). |  | Через 2 секунды на индикаторе появляется «0», указывающий на готовность прибора к работе. Прибор автоматически отключается черезз 15 минут после включения. Выключение измерителя осуществляется с помощью нажатия кнопки «Вкл/Выкл». 8. КАЛИБРОВКА Корректировка значения, соответствующего верхнему пределу измерений производится только при метрологической аттестации и поверке. Потребитель не должен осуществлять такую корректировку. Корректор диапазона пломбируется при выпуске из производства изготовителем, а после поверки – метрологической службой. Нарушение пломбы считается несанкционированным вмешательством, и претензии к работе измерителя изготовителем не рассматриваются. Для корректировки значения, соответствующего верхнему пределу измерений, необходимо раскрутить прибор, подать избыточное давление, соответствующее верхнему пределу измерений, на «+»-штуцер,. Кнопками «+» и «-» добиться совпадения измеренного прибором значения с величиной опорного значения, поданного на «+»-штуцер. После совпадения измеренного и опорного значений, закрутить и опломбировать прибор. |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6 |  |