ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКСИ 7Н

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Технические характеристики	3

2 Состав газоанализатора и комплект поставки 	3

3 Устройство и принцип работы	4

4 Указание по технике безопасности	4

5 Указания по эксплуатации	4

6 Подготовка к работе	5

7 Порядок работы	5

8 Техническое обслуживание	5

9 Хранение, транспортирование и утилизация	6

10 Поверка газоанализатора	6

11 Сведения о приемке 	9

12 Гарантийные обязательства	9

13 Сведения о рекламациях	9

14 Свидетельство об упаковке	9

Приложение А	10

Приложение Б	10

Приложение В	11

Приложение Г	12

3

4

Введение

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и правилами эксплуатации газоанализатора ОКСИ 7Н (далее "газоанализатор"). Исполнение А со встроенным датчиком, исполнение В – с выносным.

Газоанализатор является переносным прибором непрерывного действия, предназначенным для измерения объемной доли кислорода (О2) в атмосферном воздухе, помещениях при нормальном давлении или барокамерах.

1 Технические характеристики

1.1 Условия эксплуатации

- относительная влажность до 80% при температуре окружающей среды до 298 К (25°С);

- температура окружающей среды 		от -20 до +45С;

- атмосферное давление от 84,0 до 106кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.2 Диапазон измерения:	0...30%.

1.3 Предел допустимой абсолютной погрешности измерения кислорода	0,2%.

1.4 Тип датчика	электрохимическая ячейка.

1.5 Время установления показаний на уровне 90%

от конечных (t90)	не более 30 с.

1.6 Питание от батарей (Lithium CR2025) 			2шт. по3V

1.7 Время беcпрерывной работы, ч			не менее 200

1.8 Газоанализатор допускает длительную работу в рабочих условиях эксплуатации.

2 Состав газоанализатора и комплект поставки

2.1 Состав и комплект поставки газоанализатора приведены в таблице 2.1.

2.2 Для газоанализатора исполнения В величина выноса датчика не более 5000 мм.

Таблица 2.1.

| Наименование | Кол-во, шт. | Габаритные размеры, не более, мм | Масса, не более, г |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 | - | - |
| Газосигнализатор ОКСИ 7Н | 1 | 90х55х20 | 100 |
| Датчик кислорода (О2) | 1 | 30х40 | 50 |

3 Устройство и принцип работы

Газоанализатор состоит из встроенного (исполнение5 А) или выносного (исполнение В) датчика кислорода, первичного преобразователя и индикатора (ЖКИ), размещенных в корпусе из ударопрочного материала. Внешний вид и размещение органов управления на лицевой панели газоанализатора приведены на рисунке 1.

4 Указание мер безопасности

4.1 Перед включением газоанализатора необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений.

4.2 Не допускается использование внешнего преобразователя напряжения в качестве источника питания.

4.3 Эксплуатация газоанализатора допускается только во взрывобезопасных условиях.

5 Указания по эксплуатации

5.1 Внимание !!! После пребывания газоанализатора при температуре ниже 0°С выдержать его не менее 2 часов в  условиях эксплуатации не вынимая из чехла, после чего убедитесь в отсутствии конденсата на корпусе и проведите внешний осмотр в соответствии с п.4.1.

5.2 Перед использованием газоанализатора ознакомиться с правилами безопасной работы по разделу 4.

5.3 Запрещается использовать газоанализатор в условиях, не соответствующих условиям эксплуатации (см. п. 2.1)

5.4 При низком заряде батарей произвести их замену.

5

6

6 Подготовка  к работе

6.1 Включение измерителя осуществляется нажатием кнопки «Вкл/Выкл», расположенной на лицевой стороне прибора. После включения на индикаторе появляется значение кислорода 21% и уровень заряда батарей (вертикальная полоса в левой части индикатора. При необходимости последовательным нажатием кнопок градуировки "+" и "-" установите на дисплее показание "21,0". Место градуировки принимается за образец концентрации принятый для атмосферы.

6.2 Градуировка считается законченной, когда величина (21,00,1)% выдерживается не менее 1 мин.

7. Порядок работы

7.1 Включите газоанализатор в соответствии с п. 6.1.

7.2 Проверьте градуировку газоанализатора в среде с известным значением объемной доли кислорода (например, на отрытом воздухе, – объемная доля кислорода 21%).

7.3 Поместите газоанализатор в исследуемую среду.

7.4 Произведите считывание результата измерения после установления показаний газоанализатора.

7.5 При необходимости оставьте газоанализатор в режиме контроля содержания кислорода.

7.6 По окончании измерения (контроля) выключить газоанализатор.

8 Техническое обслуживание

8.1 При включении газоанализатора необходимо контролировать разряд батарей и и производить их своевременную замену.

8.2 Замена датчика кислорода и ремонт газоанализатора в случае выхода его из строя рекомендуется осуществлять на предприятии-изготовителе газоанализатора.

8.3 Характерные неисправности и методы их устранения.

Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Характерные неисправности | Методы устранения |
| --- | --- |
| 1 Не производится градуировка газоанализатора | 1. Попала влага на датчик кислорода. Просушить газоанализатор в течение 2-х суток. 2 Сменить датчик (производить замену рекомендуется раз в 3 – 4 года) |
| 2. Не включается газоанализатор | Разряд батареи. Заменить батарею. |

9 Хранение, транспортирование и утилизация

9.1 Температура хранения: от – 20 С до + 50 С.

9.3 Хранить в сухом месте.

9.4 Газоанализатор может транспортироваться автомобильным и железнодорожным транспортом.

9.5 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования не допускается воздействие на газоанализатор резких ударов и атмосферных осадков.

9.6 Газоанализатор в транспортной таре выдерживает без повреждений воздействия:

- температуры от – 50 С до + 50 С;

- относительной влажности (95  3) % при температуре 35 С;

- транспортной тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 с тем же ускорением.

10 Поверка газоанализатора

Настоящий раздел устанавливает методику периодической поверки газоанализатора ОКСИ 7Н. Межповерочный интервал – не более 12 мес.

10.1 Операции поверки

10.1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 9.1.

Таблица 10.1

| Наименование операции | Номер пункта инструкции |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 10.6.1 |
| Опробование | 10.6.2 |
| Определение абсолютной погрешности измерения абсолютной доли кислорода | 10.6.3.1.3 |

10.1.2 При отрицательных результатах любой из операций дальнейшая поверка прекращается, газоанализатор бракуется.

10.2 Средства поверки

10.2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 10.2.

7

8

Таблица 10.2

| Номер пункта инструкции | Эталоны и вспомогательные средства, оборудование |
| --- | --- |
| 10.6.3 | Барометр-анероид БАММ-1, диапазон измерений от 80 до 120 кПа |
| 10.6.3 | Поверочные газовые смеси кислорода в азоте (далее ПГС) ТУ У 24.1-02568182-001-2005. Приложение 4. |
| 10.6.3 | Редуктор ДКО-50-2, ротаметр РМА-0.063-ГУЗ, U -образный манометр, ресивер (не менее 0,5л) |
| 10.6.3. | секундомер СОСпр-2б-2 ГОСТ 5072-79 |
| 10.6.3 | трубка ПХВ 6 х 1,5мм ТУ 6-61-1196-79 |

Примечания:

1. Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке.

2. Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение характеристик газоанализатора с необходимой точностью.

10.3 Требования безопасности

10.3.1 Соединения газового тракта от баллона с ПГС к газоанализатору должны быть герметичны.

10.3.2 При проведении поверки с использованием ПГС в баллонах должны соблюдаться действующие "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

10.4 Условия поверки

10.4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия.

10.4.1.1. Температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С.

10.4.1.2 Атмосферное давление от 84,0 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

10.4.1.3 Относительная влажность до 80 %.

10.4.1.4 Механические воздействия на газоанализатор (вибрация, удары) должны отсутствовать.

10.5 Подготовка к поверке

10.5.1 Перед проведением поверки должно быть выполнено следующее:

1) Выдержать газоанализатор и средства поверки (и т.ч. баллоны с ПГС) в помещении, где производится поверка до выравнивания их температуры с температурой помещения не менее 24 часов.

2) Подготовить газоанализатор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации, средства поверки в соответствии с их эксплуатационной документацией.

10.6 Проведение поверки

10.6.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре проверяется:

а) комплектность газоанализатора, согласно руководству по эксплуатации.

б) наличие маркировки, пломб;

в) отсутствие дефектов и механических повреждений, влияющих на работоспособность газоанализатора.

10.6.2 Опробование

10.6.2.1 Включить газоанализатор согласно руководству по эксплуатации. На дисплее должны появиться значения объемной доли кислорода в окружающем воздухе.

10.6.3 Определение метрологических характеристик.

10.6.3.1 Определение абсолютной погрешности.

10.6.3.1.1 Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 1 (приложение В).

10.6.3.1.2 Включить газоанализатор, выдержать на чистом воздухе в течении 5 мин. Показания на дисплее должны быть равными 21,0 %.

10.6.3.1.3 Собрать схему в соответствии с рисунком 1 приложения Г. Прокачать газовую линию газоанализатора ПГС №1 (приложение Б) в течении 3 мин., зафиксировать показания газоанализатора.

10.6.3.1.4 Вычислить абсолютную погрешность газоанализатора , %, по формуле:

=С-СПГС

где С- показания газоанализатора %,

СПГС - значение объемной объемной доли О2 в ПГС.%.

10.6.3.15 Прокачать газовую линию азотом (N2) с содержанием объемной доли кислорода (О2) не более 6-12 % (ПГС №2) в течении 3 мин., зафиксировать показания газоанализатора. Вычислить абсолютную погрешность.

Результат определения погрешности измерения объемной доли кислорода считается положительным, если абсолютная погрешность не превышает ±0,2%.

10.7 Оформление результатов поверки

10.7.1 Результаты поверки заносят в протокол произвольной формы

10.7.2 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке установленной формы.

10.7.3 В случае отрицательного результата поверки газоанализатор признается непригодным. Выдается справка о непригодности с указанием причин.

9

10

11 Свидетельство о приемке

Газоанализатор ОКСИ 7Н №_________________
соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ___________		Представитель __________

12 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок работы газоанализатора - 2 года со дня отгрузки потребителю.

В случае отказов и неисправностей газоанализатора в течении гарантийного срока, возникших по вине предприятия-изготовителя, предприятие-изготовитель обязуется устранить эти отказы и неисправности в кратчайший технически возможный срок, вплоть до замены газоанализатора в целом, а также принять меры, исключающие данные дефекты во всех остальных газоанализаторах, в том числе и в ранее поставленных.

13 Сведения о рекламациях

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 Свидетельство об упаковке

Газоанализатор ОКСИ 7Н №________________________________ упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки _________ Упаковку произвел _________

Приложение (А)

(обязательное)

4

1

2

3

Рисунок А.1

1.Дисплей. 2. Корпус. 3. Кнопка включения. 4. Кнопки калибровки О2

Приложение Б

(обязательное)

Поверочные газовые смеси, применяемые

при поверке газоанализатора

| № ПГС | Состав ПГС | Объемные доли и отклонения измеряемого компонента в % | Предел допускаемой абс. погрешности %. | № ГСО по Госреестру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород в азоте) О2 в N2 | 2,01,0 | 0,03 | ДСЗУ 021.23-02 (ГСО 3722-87 |
| 2 | Кислород в азоте) О2 в N2 | 6,02,0 | 0,03 | ДСЗУ 021.23-02 (ГСО 3724-87) |

Приложение В

11

12

1

8

2

3

4

7

6

5

Рисунок В.1

1 Склянка.2 Емкость объемом не менее 1 дм3 .3 Ротаметр

4 Компрессор (расход 0,3-1 л/мин). 5 Газоанализатор

6 Датчик О2 . 7 Кабель датчика О2 . 8 Трубка ПВХ

Приложение Г.

1

2

5

6

7

4

3

Рисунок Г.1

1 Склянка. 2 Трубка ПВХ. 3 Газоанализатор ОКСИ 7Н

4 Емкость объемом не менее 1 дм3 . 5 Датчик О2

6 Редуктор. 7 Баллон с ПГС